# ACR Companion（版本 0.6.7）：应用如何运作 —— 郑州大学（ZZU）审阅与测试清单

日期： 2026 年 9 月 20 日 状态： 经 CRIL 批准，供 ZZU 审阅使用。不作公开发放。 适用对象： ZZU 临床审阅专家与测试人员。 测试数据： 仅限合成病例。请勿输入任何真实患者信息。本应用不要求姓名或住院号，每次评估仅给出一个随机参考编号。 非临床使用： 本应用为决策支持的评估性研究，其结果不得用于治疗任何患者。

## 本文件的使用方法

本文件逐步说明 ACR Companion 应用的功能（B 部分），以及决定其显示内容的 ACR 平台临床规则（C 部分）。D 部分回答已提出的关于肿瘤大小的问题。E 部分为一组合成测试病例及预期结果。F 部分列出本次审阅需要回答的临床问题。

每一编号步骤后附有确认栏。请勾选一项，并在需要处填写意见：

☐ 确认 —— 与描述一致，且临床上可接受 ☐ 需修改 —— 请说明 ☐ 不同意 —— 请说明理由 意见：

某一步骤可能完全按描述运作，但在临床上仍属不当。无论属于哪种情况，请告知我们。

## A 部分 —— 开始之前

| 手机 | Android（任何较新机型）或 iPhone |
| --- | --- |
| 访问权限 | CRIL 提供的个人邀请码。与首次输入该码的手机配对，有效期 30 天 |
| 网络连接 | 需要互联网。应用仅与 ACR 评估服务通信，其本身不含任何临床规则 |
| 语言 | English、简体中文、Français、Deutsch、Русский、العربية、한국어、日本語。仅英文与中文已校核，其余语言为草稿 |
| 记录事项 | 请记录手机型号、所用语言，以及每次测试的时间 |

## B 部分 —— 应用的逐步操作（逻辑流程）

### B1. 打开应用与选择语言

应用先显示标题海报，随后进入欢迎屏，可在此更改语言。所有界面均随所选语言显示；阿拉伯文为从右至左排版。

测试： 打开应用，先选择简体中文，再切换回 English。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B2. 评估访问与邀请码

在评估访问界面输入邀请码，点击安全连接。 - 首部使用该码的手机即与之配对。弹窗提示：「邀请码已接受，并已与本移动设备配对，仅限本设备使用。有效期 30 天。」 - 同一部手机可再次输入本机的邀请码，例如在断开访问之后。30 天有效期不会重新计算。 - 其他手机使用同一邀请码将被拒绝：「设备不正确。」 - 超过 30 天后：「邀请码已过期。请申请新的邀请码。」 - 配对完成后，每次打开应用均自动重新连接，无需再次输入邀请码。

测试： 输入邀请码；查看弹窗；关闭并重新打开应用，确认不再要求输入邀请码。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B3. 实时平台或合成演示

在同一界面选择结果的产生方式： - 实时平台：所输入的内容发送至 ACR 平台，由平台即时运行临床规则。 - 合成演示（以琥珀色显示）：不运行任何规则。应用载入一个固定的演示病例，服务端显示先前由实时平台记录的、针对该病例的结果。若更改任一演示数值，则不返回结果，复核界面会以红色提示。

测试： 选择合成演示，确认按钮变为琥珀色。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B4. 第 1/5 屏 —— 受体

ER、PR、HER2（阳性／阴性）及 Ki-67（%）。此四项为必填：Ki-67 未填入 0 至 100 之间的数值前，「下一步」保持禁用。本屏亦显示随机评估参考编号。 - 不提供「HER2 2+，ISH 待定」选项（见 F 部分）。 - 提示文字为「管腔A型 < 14，管腔B型 ≥ 14」。此仅为参考，分子分型由平台判定。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B5. 第 2/5 屏 —— 肿瘤

分期（0 至 IV，含亚分期）、分级（1–3）、组织学类型（IDC、ILC、DCIS、佩吉特病）、淋巴结状态（N0–N3）及年龄（18–120）。以上均为选填。其中分期、分级、淋巴结状态与年龄标注为「完整评估所需」（见 C4）。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B6. 第 3/5 屏 —— 血液标志物、手术日期与贝叶斯选项

CA 15-3（U/mL）、CEA（ng/mL）、手术日期（YYYY-MM-DD，允许未来日期）及贝叶斯增强开／关。均为选填。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B7. 第 4/5 屏 —— 肿瘤大小与性别；第 5/5 屏 —— 其他字段

- 第 4 屏： 肿瘤大小（大于 0 的数值；单位尚未确定，见 F 部分）与性别。

- 第 5 屏： ECOG（0–4）、PD-L1（阳性／阴性／未检测）、HER2 低表达（阳性／阴性／未知）、LVEF（%，0–100）及治疗意图（新辅助／辅助／未指定）。

- 此两屏标注为「仅供评估 · 临时字段」。肿瘤大小与 ECOG 标注为「完整评估所需」。

- 输入数值后，可用完成（iPhone）或键盘上的 ✓ 键（Android）关闭键盘，以免遮挡「下一步」与「复核」。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B8. 新建评估时的示例数值

为便于测试，第 1–3 屏打开时已预先填入一个合成示例病例：ER+、PR+、HER2−、Ki-67 25、分期 II、分级 2、IDC、N0、年龄 52、CA 15-3 40.0、CEA 6.0、手术日期 2026-03-14、贝叶斯开启。第 4、5 屏为空白。凡未经修改的示例数值，均在复核界面标注为「示例数值，未修改」。

请您考虑： 在试用中，第 1–3 屏是否应改为空白打开？

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B9. 复核

在发送前，复核界面列出全部数值。 - 红色提示框【完整评估所需】： 列出平台所需但尚未填写的数值，每项附「前往……」链接以返回对应界面。您仍可提交。 - 红色提示框【演示病例已更改】： 在演示模式下更改数值时出现。 - 基线： 显示平台身份是否已通过验证（见 B10）。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B10. 提交：先进行安全检查

在发送实时评估之前，服务端先核对平台是否为经批准的版本：推理机 v2.2、经批准的本体指纹，以及经批准的规则数量。若任一项不符，或无法连接平台，将不显示任何结果。停止界面会说明原因（「服务器未连接」，或「与已接受的基线不符」）。应用绝不会在无提示的情况下退回到演示结果。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B11. 结果界面

自上而下依次为： 1. 临床摘要： 分子分型，以及以所选语言显示的风险（英文 HIGH／INTERMEDIATE／LOW；中文 高危／中危／低危）。红色为高危，绿色为低危，其余为蓝色。 2. 【未达到完整评估】，仅在病例不完整时显示（见 B12）。 3. 警示与背景信息： 平台自身的完整性提示，原文照录，以英文显示。 4. 信息完整度： 完整度层级，以及缺失的数值及其所在屏号。 5. 返回的治疗选项，与平台原文一致。 6. 返回的生物标志物结果。 7. 分型置信度（贝叶斯开启时）：参见 C7，其中说明了一项重要局限。 8. 技术细节（默认展开）：触发的规则、推理轨迹、原始数值与平台版本。

结果仅在该界面打开期间保留，手机上不存储任何内容。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B12. 不完整的病例

若平台需要某项您未填写的数值： - 摘要显示【未达到完整评估】，并指明缺失数值及其屏号，例如「肿瘤大小（第 4/5 屏）」。 - 风险显示为「暂不显示 —— 需要肿瘤大小」。 - 在技术细节中，平台内部的「确定性风险」以灰色显示，并标注「（非已评估风险）」。 - 补全缺失字段可打开对应界面，已填写的内容全部保留。补入数值后可再次提交。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### B13. 结束、断开与连接中断

- 新建评估与完成会清除全部输入并返回评估访问界面。手机仍保持登录状态。

- 断开访问会先询问：「您需要重新输入邀请码。」

- 无连接时： 已登录的手机显示「本设备已登录 —— 正在等待服务器……」，并提供重试检查。约 10 秒内会重新检查连接，每次重新打开应用时亦会检查。

- 离线浏览： 已配对的手机可在无连接情况下浏览全部五屏，但不会产生结果。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

## C 部分 —— ACR 平台上的临床流程

应用本身不含任何临床规则。 所有分子分型、风险、治疗方案、警示与概率均来自 ACR 平台。平台由两部分构成： - 确定性部分： 含 SWRL 规则的 ACR 本体，由 Openllet 推理机运行，另加平台的 Java 规则； - 可选的贝叶斯模块。

### C1. 分子分型：本体规则 R1–R6（常规路径）

此即 ZZU 在 2.1 版中审阅过的规则。应用将 ER、PR、HER2 以阳性或阴性发送，Ki-67 以数值发送。

| 规则 | 条件 | 分子分型 |
| --- | --- | --- |
| R1 | ER+、PR+、HER2−、Ki-67 < 14 | 管腔A型 |
| R2 | ER+、HER2−、Ki-67 ≥ 14 | 管腔B型 HER2 阴性 |
| R3 | ER+、HER2−、PR− | 管腔B型 HER2 阴性 |
| R4 | HER2+、ER−、PR− | HER2 过表达型 |
| R5 | ER−、PR−、HER2− | 三阴性 |
| R6 | ER+、HER2+ | 管腔B型 HER2 阳性 |

R1–R6 未涵盖的情况： ER− 伴 PR+（HER2 任意状态）。此类病例将进入 C2 所述的备用路径。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### C2. 分子分型：备用路径

若推理机失败、耗时超过 5 秒，或未找到匹配规则，平台将改用较简单的 Java 分型。此时结果的技术细节中显示 「JAVA_HARDCODED_FALLBACK」，而非「OPENLLET_SWRL」。该路径与 R1–R6 存在两处不一致：

| 情况 | 本体规则 | 备用路径 |
| --- | --- | --- |
| ER+ 或 PR+、HER2−、Ki-67 介于 14 与 20 之间 | 管腔B型（R2） | 管腔A型：备用路径的界值为 Ki-67 > 20 |
| ER+、HER2+ | 管腔B型 HER2 阳性（R6） | HER2 过表达型：所有 HER2+ 病例均归此类 |
| ER−、PR+、HER2− | 无对应规则 | 按 Ki-67 > 20 判为管腔A型或B型 |

在 ZZU 的 2.1 版审阅中，R2 曾被标注为「需澄清 Ki-67 界值（14% 还是 20%）」。此问题至今未决。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### C3. 原位病变与血液标志物规则（R65–R71）

| 规则 | 条件 | 应用显示内容 |
| --- | --- | --- |
| RD-1 | 组织学为 DCIS | 治疗选项被替换为单行：「原位诊断（DCIS）：以手术为主的路径。辅助全身治疗选项须待浸润成分确认后再定。」 |
| RD-1b | 组织学为佩吉特病 | 同上，适用于佩吉特病 |
| RD-2 | DCIS 且 Ki-67 > 20 | 浸润成分复查标记。仅在技术细节 → 触发的规则中显示 |
| RD-3 | DCIS 且任一淋巴结阳性（N1–N3） | 同上，仅在技术细节中显示 |
| RE3 | CA 15-3 > 35 U/mL | 触发警示。仅在技术细节中显示 |
| RE4-1 | CEA > 5 ng/mL | 触发警示。仅在技术细节中显示 |
| RE4-2 | 两项均升高 | 更高优先级警示。仅在技术细节中显示 |

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### C4. 完整度：何时可作出完整评估

平台按以下顺序将每一病例归入三个层级之一：

| 层级 | 条件 | 平台提示 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ER、PR、HER2、Ki-67、分级、肿瘤大小、淋巴结状态、年龄中任一项缺失 | ❌ ASSESSMENT BLOCKED | 风险暂不显示 |
| 2 | 上述八项齐备，但缺少分期或 ECOG | 🔴 BIOMARKER ASSESSMENT ONLY | 风险暂不显示 |
| 3 | 十项全部齐备 | ✅ FULL ASSESSMENT | 显示风险 |

尽管提示中含「BLOCKED」一词，平台在层级 1 与层级 2 仍会返回分子分型、治疗方案、生物标志物与贝叶斯结果。仅风险不予显示。 其余十个字段（组织学、标志物、手术日期、贝叶斯选项、性别、PD-L1、HER2 低表达、LVEF、治疗意图）不影响层级判定。

缺少分期时， 平台另会附加「⚠️ BIOMARKER ASSESSMENT — STAGING PENDING …… 以下治疗选项针对分子分型，不受分期影响」，并移除与分期相关的治疗方案。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### C5. 风险

先计分，再作三项调整。风险始终以文字表示，绝不使用百分比。

| 因素 | 分值 |
| --- | --- |
| 年龄 50 岁及以上 | +1 |
| 肿瘤大小超过 20 | +2 |
| Ki-67 超过 30 | +2 |
| 分级 3 | +2 |
| 三阴性或 HER2 过表达型 | +2 |

  - 分为低危，2–4 分为中危，5 分及以上为高危。 随后按以下顺序调整：

- 规则 C（分期与分子分型）。 平台将三阴性、HER2 过表达型与管腔B型 HER2 阳性视为较高风险分型。

  - 分期 III：较高风险分型升为高危；其余低危升为中危。

  - 分期 II：较高风险分型的低危升为中危。

  - 分期 I：管腔B型的低危升为中危。

- 规则 A： 分期 III 或 IV → 高危。

- 规则 B： ECOG 2 分及以上，风险上调一级。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### C6. 治疗方案

治疗方案来自平台的 Java 规则，以分子分型为索引。 本体中的治疗、MDT 与分期规则（R7–R32 及其后）在所有已记录的测试中均未触发，因其所需数值为应用未采集的项目：T 与 M 分类、IHC 评分、BI-RADS 等。

| 分子分型 | 基础方案 |
| --- | --- |
| 管腔A型 | 内分泌治疗（他莫昔芬或芳香化酶抑制剂） |
| 管腔B型 HER2 阴性 | 化疗 + 内分泌治疗 |
| 管腔B型 HER2 阳性 | HER2 靶向治疗（曲妥珠单抗）+ 内分泌治疗 |
| HER2 过表达型 | HER2 靶向治疗（曲妥珠单抗）· 化疗 |
| 三阴性 | 化疗 · 考虑免疫治疗（建议评估 PD-L1） |

附加方案：

- PD-L1（仅限三阴性）：阳性 → 「帕博利珠单抗（PD-L1 阳性 TNBC，符合免疫治疗条件）」；阴性 → 「单纯化疗路径（PD-L1 阴性 TNBC —— 不适用免疫治疗）」。

- HER2 低表达阳性且分期 IV： 「德曲妥珠单抗（T-DXd）—— HER2 低表达转移性路径」。

- ECOG 2 分及以上： 「按体能状态调整剂量（ECOG n —— 考虑减量或最佳支持治疗）」。

- HER2 阳性分型且 LVEF 低于 55： 「HER2 治疗前／治疗中请心内科会诊（LVEF n% —— 心脏毒性风险）」。

- 治疗意图：

- 管腔B型 HER2 阴性，新辅助 → 「新辅助化疗 + 内分泌治疗（R17a —— 管腔B型 T2 术前）」。

- 管腔B型 HER2 阴性，辅助 → 「辅助化疗 + 内分泌治疗（R17b —— 管腔B型 T2 术后）」。其中标注「T2」，但平台并未核查肿瘤大小或分期。

- 其他分型 → 「已标记新辅助／辅助治疗背景」。

- 手术日期（R33、R34），自评估当日起算： - 两年以内 → 「随访频率：每 3–4 个月临床随访 + 每年影像学检查」；

- 两至五年 → 「每 6 个月临床随访 + 每年影像学检查」；

- 未来日期的手术日期将被忽略，且无任何提示。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

### C7. 贝叶斯模块（可选）

贝叶斯增强开启时：

- 第一步，先验： 平台按年龄段为五个类别（管腔A型、管腔B型、HER2 过表达型、三阴性、正常样型）设定初始概率。年龄段为：40 岁以下、40–49、50–59、60–69、70 岁及以上。年龄缺失时按 40–49 处理。 - 第二步，似然： 依次乘以 ER、PR、HER2 的固定似然值；Ki-67 低于 14、14–30 或高于 30；以及分级 1 或分级 3（分级 2 不产生影响）。

- 第三步，结果： 显示各类别的最终概率。「分型置信度」即其中的最高概率。

- 第四步，区间： 所谓「不确定性」区间为该数值上下浮动 3% 至 15%，当前两位类别概率接近时区间更宽。此为经验性估计，并非统计学置信区间。

供审阅参考的重要局限：

1. 贝叶斯模块并不采用规则判定的分子分型。 其最高概率类别可能与之不同。在演示病例（E 部分，测试 E1）中，结果为管腔B型 HER2 阴性，而 60.02% 的「分型置信度」实为管腔A型的贝叶斯概率；管腔B型约为 36%。

2. 该模块不区分管腔B型 HER2 阴性与阳性， 且忽略分期、淋巴结、肿瘤大小及其余所有字段。

3. 先验与似然数值固定写入平台代码， 标注为「基于流行病学数据」，但未注明来源，亦未依据患者结局进行校准。

4. 关闭该模块不会改变分子分型、风险或治疗方案。

☐ 确认 ☐ 需修改 ☐ 不同意 · 意见：

## D 部分 —— 关于肿瘤大小的问题

问题（Kraken，CRIL，2026 年 9 月 16 日）：

在应用中将肿瘤大小留空会导致无法得出 CDS 结果。这属于

- 应用的逻辑流程；

- B，临床流程；还是

- C，内置于 ACR 本体 SWRL Openllet 推理机后端？

答复：

- 属于 C，但需一处更正。 该规则确在平台后端，但位于平台的 Java 完整性检查（C4）之中，而非 SWRL 规则或 Openllet 推理机。没有任何 SWRL 规则读取肿瘤大小。

- 不属于 A。 应用不阻断任何内容。肿瘤大小留空时以「无数值」发送，版本 0.6.7 仅说明平台的判定，并提供返回第 4 屏的入口。

- 其阻断范围小于「BLOCKED」一词所暗示的程度。 平台仍会返回分子分型、治疗方案、生物标志物与贝叶斯结果，仅不显示风险，因为肿瘤大小超过 20 是风险计分的组成部分（C5）。

- B 的适用之处： 将肿瘤大小视为必需项，是写入该检查中的一项临床判断。尚未接受影像学检查的患者应被阻断，还是应获得初步结果，属于 ZZU 的临床决定（F 部分，问题 F1）。更改此项属于平台变更，而非应用变更。

☐ 同意 ☐ 不同意 · 意见：

## E 部分 —— 测试病例（合成）

起点： 除另有说明外，每项测试均自演示病例开始：第 1–3 屏的示例数值（B8），加上肿瘤大小 22、女性、ECOG 1、PD-L1 阴性、HER2 低表达阳性、LVEF 60、辅助治疗。请使用实时平台，且仅更改各项测试所列内容。分子分型在应用中按平台原文显示：LuminalA、LuminalB_HER2Negative、LuminalB_HER2Positive、HER2Enriched、TripleNegative。

| 编号 | 相对演示病例的更改 | 预期结果 | 实际所见 | ☐ 通过 ☐ 未通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 无 | 层级 3 · LuminalB_HER2Negative · 中危 · 化疗 + 内分泌治疗；辅助化疗 + 内分泌治疗（R17b）；每 3–4 个月随访 · 置信度约 60%（属管腔A型，见 C7） |  |  |
| E2 | 肿瘤大小与 ECOG 均留空 | 层级 1 ·【未达到完整评估】，肿瘤大小（第 4 屏）· 风险暂不显示 · 仍显示分子分型与治疗方案 |  |  |
| E3 | 由 E2 点击补全缺失字段，输入肿瘤大小 22 后提交 | 第 4 屏打开且数值保留 · 层级 2 · 需要 ECOG 评分（第 5 屏）· 风险暂不显示 |  |  |
| E4 | ECOG 改为 3 | 层级 3 · 风险高危（规则 B）· 增加「按体能状态调整剂量（ECOG 3 ……）」 |  |  |
| E5 | Ki-67 改为 10 | LuminalA（R1）· 内分泌治疗 ·「已标记辅助治疗背景」· 风险中危 |  |  |
| E6 | Ki-67 改为 17 | LuminalB_HER2Negative（R2，Ki-67 ≥ 14）· 技术细节显示 OPENLLET_SWRL。注意：备用路径会将此判为管腔A型（C2） |  |  |
| E7 | ER−、PR−、HER2−、分级 3、PD-L1 阳性 | TripleNegative · 风险高危 · 化疗；考虑免疫治疗；帕博利珠单抗（PD-L1 阳性 TNBC） |  |  |
| E8 | HER2 改为阳性、HER2 低表达改为阴性、LVEF 改为 50 | LuminalB_HER2Positive（R6）· 曲妥珠单抗 + 内分泌治疗 · 心内科会诊（LVEF 50%）· 风险中危 |  |  |
| E9 | 组织学改为 DCIS、分期改为 0 | 治疗选项仅显示「原位诊断（DCIS）：以手术为主的路径……」· 触发的规则中出现 RD-1 与 RD-2 |  |  |
| E10 | 分期改为 IV、治疗意图改为未指定 | 风险高危（规则 A）· 出现 T-DXd HER2 低表达转移性方案 |  |  |
| E11 | 分期留空 | 层级 2 · 需要分期（第 2 屏）·「BIOMARKER ASSESSMENT — STAGING PENDING」· 风险暂不显示 |  |  |
| E12 | CA 15-3 改为 20、CEA 改为 3（正常） | 触发的规则中不再出现 RE3、RE4-1 与 RE4-2。使用示例数值（40 与 6）时会触发，但仅在技术细节中显示 |  |  |
| E13 | 贝叶斯关闭 | 显示「未使用贝叶斯增强」· 分子分型、风险与治疗方案同 E1 |  |  |
| E14 | 选择合成演示，不作更改直接提交；随后更改任一数值 | 首次：返回 E1 的记录结果，标注为合成 · 再次：复核界面出现红色「演示病例已更改」，无结果 |  |  |
| E15 | 语言切换为简体中文，重复 E1 与 E4 | 风险依次显示为中危、高危；颜色不变 |  |  |

## F 部分 —— 提请 ZZU 回答的临床问题

以下问题需要贵方的临床判断。每项均附 CRIL 的建议起点，请予采纳、修改或否决。

| 编号 | 问题 | CRIL 的建议 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 不完整病例。 当病理（ER、PR、HER2、Ki-67）已知时，肿瘤大小、淋巴结状态、分期或 ECOG 是否可合理地仍属未知，例如在影像学检查之前？此类病例是否应给出「初步结果，待补充［缺失检查］」，而非「阻断」？该结果可包含哪些内容？ | 肿瘤大小、淋巴结状态与分期可待补；分级、年龄与 ECOG 应已知。初步结果应指明缺失数据，且不提供下一步诊疗建议 |
| F2 | Ki-67 界值。 管腔 A/B 型的划分应以 14（本体规则 R1/R2）还是 20（备用路径及 RD-2）为界？此即 ZZU 在 2.1 版中已提出的问题 | 全平台统一采用一个界值，由 ZZU 确定 |
| F3 | HER2 阳性合并 ER 阳性。 本体判为管腔B型 HER2 阳性（R6），备用路径判为 HER2 过表达型。何者为准？另，ER− 伴 PR+ 应归入何种分型？ | 以 R6 为准；另为 ER−/PR+ 增设规则 |
| F4 | HER2 不确定。 应用是否应提供「HER2 2+，ISH 待定」选项？平台随后应如何处理？ | 应提供；在 ISH 结果出具前不给出分子分型 |
| F5 | 分期。 此处「分期」指 AJCC 第 8 版的解剖分期还是预后分期？肿瘤大小与淋巴结状态为临床（术前）还是病理指标？ | 采用使用当时的临床分期，并在界面上注明 |
| F6 | 肿瘤大小单位。 是否为毫米？精度与合理范围为何？ | 毫米，取整数 |
| F7 | 贝叶斯置信度。 当该百分比可能属于与所显示分型不同的类别时（C7），以百分比呈现是否可接受？是否应仅在其对应所显示分型时显示、重新命名，或不予显示？ | 仅在其对应所显示分型时显示，并加注清晰标签 |
| F8 | 仅在技术细节中显示的警示： CA 15-3 或 CEA 升高（RE3、RE4），以及 DCIS 伴 Ki-67 > 20 或淋巴结阳性（RD-2、RD-3）。是否应在临床摘要中显示？ | 应显示，置于警示框内 |
| F9 | R17a/R17b 标注为「管腔B型 T2」，但在应用时并未核查肿瘤大小或分期，即使分期为 IV 亦然。是否可接受？ | 仅在分期与大小条件满足时适用 |
| F10 | 治疗与 MDT 规则（R7–R32 及其后）无法由应用的 20 个字段触发。平台以分子分型为基础的简化治疗清单（C6）是否可用于本次评估，抑或必须增加更多字段？ | 本次评估暂予保留；如需增加字段，按议定的优先级进行 |
| F11 | 第 1–3 屏的示例数值（B8）：测试时保留，还是在试用中改为空白打开？ | 试用中改为空白打开 |
| F12 | 风险颜色： 高危红色、低危绿色、中危蓝色。是否可接受？ | 维持现状 |

ZZU 签署： ____________________ 职务： ____________________ 日期： ____________

本文件由 CRIL 依据 ACR Companion 应用版本 0.6.7（build 49）及截至 2026 年 9 月 20 日所测试的 ACR 平台（推理机 v2.2，71 条逻辑规则／76 条已加载规则）编制。详细技术记录由 CRIL 保存。